Implementación y Auditoría de un Sistema de Recolección Masiva de Datos Fisiológicos de Alta Densidad en una UCI Quirúrgica — Estudio de Viabilidad en un Centro Único

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La brecha de datos en cuidados intensivos: baja vs. alta densidad

En el entorno de cuidados intensivos se generan datos continuos de monitorización hemodinámica, respiratoria y neurológica que, paradójicamente, rara vez se recopilan de forma sistemática para investigación. Los sistemas de información hospitalaria (HIS) y los data warehouses institucionales almacenan típicamente datos de baja densidad: constantes vitales registradas cada 1–4 horas por el personal de enfermería, resultados de laboratorio, prescripciones farmacológicas y datos administrativos. Estos datos son suficientes para estudios epidemiológicos, análisis de cohortes y modelos de predicción basados en variables clínicas agregadas.

Sin embargo, los monitores de cabecera modernos generan datos de alta densidad (definida operativamente como >1 dato por segundo): formas de onda de ECG a 500 Hz, pletismografía a 125 Hz, curvas de presión arterial invasiva a 125 Hz, capnografía a 62,5 Hz, y tendencias numéricas cada segundo. Estos datos de alta densidad permiten un tipo de investigación cualitativamente diferente: procesamiento de señales biomédicas, análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV), detección de artefactos en señales de presión intracraneal (ICP), modelado de la autorregulación cerebral (PRx), predicción en tiempo real de eventos adversos, y evaluación de la interacción cardiopulmonar mediante capnografía volumétrica.

La brecha entre los datos que se generan y los que se almacenan para investigación es enorme. Almacenar señales continuas a las frecuencias nativas del monitor para 13 camas de UCI durante un año genera volúmenes del orden de terabytes, lo que hace inviable su integración directa en los data warehouses hospitalarios convencionales.

1.2. Datasets existentes de alta densidad en UCI: el paradigma MIMIC

El dataset de referencia mundial en cuidados intensivos es MIMIC (Medical Information Mart for Intensive Care), desarrollado por el MIT y el Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) de Boston. La familia MIMIC incluye múltiples versiones y módulos. MIMIC-IV (v3.1, octubre 2024) contiene datos clínicos de más de 65.000 pacientes ingresados en UCI y 200.000 admisiones en urgencias entre 2008 y 2022. Su módulo de formas de onda (MIMIC-IV Waveform Database, v0.1.0, julio 2022) proporciona señales fisiológicas de alta resolución (ECG, PPG, presión arterial), pero en su única release pública hasta la fecha contiene solo 200 registros de 198 pacientes, con una ampliación prevista a ~10.000 registros aún no publicada. El predecesor MIMIC-III Waveform Database Matched Subset es considerablemente mayor (22.317 registros, 10.282 pacientes, 2,4 TB sin comprimir, datos 2001-2012), pero corresponde a una era tecnológica y clínica anterior.

En el ámbito quirúrgico, VitalDB (Seoul National University Hospital) ofrece un dataset abierto de 6.388 casos quirúrgicos con 486.451 tracks de formas de onda y numéricos, cubriendo 196 parámetros intraoperatorios. VitalDB fue creado utilizando VitalRecorder, un software gratuito desarrollado por el Prof. Hyung-Chul Lee.

Existe una brecha significativa en la disponibilidad de datasets de alta densidad procedentes de UCIs europeas, y en particular del sur de Europa. No existe, hasta donde conocemos, ningún dataset publicado de datos continuos de alta densidad procedente de una UCI quirúrgica española o del área mediterránea.

1.3. Contexto institucional: Hospital Clínic de Barcelona

El Hospital Clínic de Barcelona dispone de un data warehouse institucional en crecimiento denominado DataScope (internamente Datanex), que integra datos clínicos estructurados procedentes del HIS (SAP), laboratorio, farmacia, datos administrativos y otros sistemas. DataScope constituye la base de datos de baja densidad del hospital y es la fuente principal para investigación retrospectiva con datos clínicos. Sin embargo, DataScope no contiene ni está diseñado para almacenar datos de alta densidad procedentes de los monitores de cabecera.

La UCIQ (E043) es la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos del hospital, una UCI especializada en pacientes postoperatorios que incluye politraumatizados, pacientes neurocríticos, obstétricos y postquirúrgicos. La E043 cuenta con 14 boxes (13 monitorizados en este estudio), atiende aproximadamente 650 pacientes al año con una estancia media de 3,5 días y una mortalidad del 16%. La unidad intermedia asociada (I043, 8 boxes, ~1.000 pacientes/año) no fue incluida en este estudio porque sus boxes comparten ordenadores y estos se encuentran fuera de los boxes individuales, lo que hacía inviable la instalación del sistema de recolección.

El AI-Lab del Hospital Clínic de Barcelona es el laboratorio de inteligencia artificial del hospital, que proporciona asesoramiento arquitectónico, acceso a recursos de cómputo, evaluación de rendimiento (benchmarking) y estrategias de monitorización de IAs desplegadas. El presente proyecto (VitalParser) es uno de los proyectos activos del AI-Lab en fase de factibilidad en colaboración con la UCIQ

1.4. Objetivos

Los objetivos del presente estudio son:

- Describir la implementación de un sistema de recolección de datos fisiológicos de alta densidad en una UCI quirúrgica utilizando software de código abierto (VitalRecorder) y hardware existente.

- Realizar una auditoría exhaustiva del primer año de datos recolectados, incluyendo volumen, cobertura temporal, calidad de señal, detección de artefactos y problemas técnicos identificados.

- Comparar las características del dataset obtenido con el estándar internacional (MIMIC-IV Waveform Database).

- Documentar los retos organizacionales, técnicos y humanos del despliegue, proporcionando una guía replicable para otros centros.

- Establecer la base para futuros estudios de validación de algoritmos predictivos y cálculos derivados.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Selección del software: ICM+ vs. VitalRecorder

Se evaluaron dos sistemas para la recolección de datos de alta densidad:

ICM+ (Cambridge Enterprise, University of Cambridge). Software desarrollado desde 1986, inicialmente en Varsovia y posteriormente en Cambridge, especializado en neuromonitorización multimodal en cuidados intensivos. ICM+ ofrece análisis en tiempo real de índices de autorregulación cerebral (PRx), compensación presión-volumen (RAP) y CPP óptima. Dispone de más de 60 módulos de interfaz para distintos dispositivos médicos y ha incorporado recientemente extensiones basadas en Python para integración con frameworks de aprendizaje automático. Su licencia tiene un coste aproximado de £9.500 por centro (hasta 15 PCs), requiere hardware específico (conversores analógico-digitales) y presenta una curva de aprendizaje significativa.

VitalRecorder (VitalLab, Seoul National University Hospital). Software gratuito desarrollado por el Prof. Hyung-Chul Lee, diseñado específicamente para la adquisición de señales biomédicas de monitores de cabecera. Compatible con monitores Philips IntelliVue (entre otros) mediante conexión serie o de red, permite capturar simultáneamente 15-30 variables a frecuencias de 100-500 Hz de forma continua. Los datos se almacenan en formato .vital (binario comprimido propietario de VitalDB). En 2021, VitalRecorder estaba instalado en más de 627 camas del Seoul National University Hospital.

Decisión: Se seleccionó VitalRecorder por su gratuidad, facilidad de instalación, rapidez de despliegue y compatibilidad directa con los monitores Philips IntelliVue de la UCIQ. El contacto con el equipo coreano durante el proceso de evaluación derivó en un acuerdo marco de colaboración formal (MoU) entre el Hospital Clínic de Barcelona y el Seoul National University Hospital, que incluye visitas recíprocas y colaboración en el desarrollo de software.

2.2. Infraestructura y despliegue

Arquitectura inicial propuesta (fallida)

El diseño inicial planteaba una arquitectura centralizada: los datos de los boxes UCIQ (I043 y E043) fluirían a través del puesto de control de enfermería hacia los servidores del sistema de información clínica (SIC), y de ahí a un servidor de cálculo dedicado para el procesamiento de algoritmos de IA. Esta arquitectura fue descartada al no poder garantizar la conexión de los ordenadores de box a un servidor central de informática clínica por restricciones de comunicación de red y garantías de privacidad de datos.

Arquitectura final adoptada (almacenamiento local)

Ante la imposibilidad del modelo centralizado, se adoptó una estrategia de almacenamiento local: VitalRecorder se instala en cada ordenador de box y guarda los archivos .vital directamente en el disco local. No hay transmisión de datos en red durante la recolección; los datos se extraen periódicamente de forma manual.

Configuración de los equipos:

- Hardware: PCs con procesador Intel i5, 12 GB de RAM compartida con los procesos clínicos del paciente, sin GPU dedicada.

- Cableado: la conexión entre el monitor Philips IntelliVue y el PC de box requiere un cable RS232 a RJ45 con un esquema de pines único que no está disponible comercialmente. Fue necesario fabricar manualmente la conexión con el pinout específico para cada cable. Se adquirieron 13 cables (uno por box) más 3 de repuesto para reemplazo, a un coste de ~30 € por cable (coste total de cableado: ~480 €).

- Homologación del software: VitalRecorder tuvo que ser sometido al proceso de homologación para uso hospitalario del Hospital Clínic de Barcelona, una línea de validación interna obligatoria para cualquier software que se instale en equipos conectados a la red o a dispositivos médicos del centro.

- El servicio de sistemas de información del hospital realizó la instalación y configuró VitalRecorder como herramienta de arranque automático en las sesiones genéricas de la unidad (no en las sesiones personales de usuario). Esto implica que si un profesional abre sesión con sus credenciales personales, VitalRecorder no arranca automáticamente, generándose una pérdida de datos.

- Conexión a monitores Philips IntelliVue, capturando todas las curvas disponibles de los monitores y de los ventiladores de la UCI.

13 boxes monitorizados (E043): boxes 2–14. Los boxes 6, 13 y 14 fueron utilizados como boxes piloto durante las pruebas iniciales, lo que explica en parte su mayor volumen de datos.

Frecuencias de muestreo configuradas

| Tipo de señal | Frecuencia (Hz) |
| --- | --- |
| ECG (derivaciones II, III, I) | 500,0 |
| Pletismografía (PLETH) | 125,0 |
| Presión arterial invasiva (ART/ABP) | 125,0 |
| Presión intracraneal (ICP) | 125,0 |
| Capnografía (CO2) | 62,5 |
| Respiración (RESP) | 62,5 |
| Tendencias numéricas (HR, SpO2, RR, PA, etc.) | 1,0 |

Se identificaron 80 tipos de tracks únicos: 17 tracks de formas de onda (>10 Hz) y 63 tracks de tendencias numéricas (≤10 Hz).

2.3. Estrategia de pseudoanonimización y consideraciones éticas

Los datos se recogen pseudoanonimizados por box (la identificación del box no está incluida en el dataset sino que se infiere por la ubicación física de recogida) y por fecha. El diseño de pseudoanonimización se realizó para que, sin acceso al data warehouse institucional (Datanex/DataScope), sea imposible vincular los datos a pacientes individuales, ya que la cuasi-identificación es superior a K=10 para todos los identificadores de pseudoanonimización.

El Comité de Ética en Investigación con Medicamentos (CEIM) del hospital aprobó la recogida de datos. Para el presente estudio de auditoría y su publicación se ha solicitado un CEIM específico adicional.

2.4. Formación y engagement con el personal

Primer PAE (Prácticas de empresa, UPC)

Se inició una colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya mediante un convenio de prácticas de empresa (PAE) de 6 meses. Durante esta fase se diseñaron los esquemas iniciales de conectividad de los boxes y se realizó la primera prueba del sistema (mediados de 2024).

Sesiones formativas con enfermería

Se realizaron dos sesiones clínicas formales con el equipo de enfermería de la UCIQ:

- Sesión 1: Explicación del proyecto VitalParser, objetivos, funcionamiento de VitalRecorder, importancia de no desconectar los cables serie/USB, y protocolo para verificar que el software estuviera activo.

- Sesión 2 (~6 meses): Presentación de los primeros resultados parciales internos para demostrar el valor del esfuerzo de recolección y reforzar la adherencia.

Adicionalmente, se enviaron comunicaciones por correo electrónico interno a enfermería, coordinadas con la supervisión de enfermería de la unidad, para potenciar el cumplimiento del protocolo de recolección. En cada reunión de sección se reforzaron las instrucciones de vigilar que VitalRecorder estuviera activo, no desconectar cables, y reconectar si no era visible.

Segundo PAE (UPC)

Un segundo ciclo de PAE de 6 meses dio continuidad al proyecto. En esta fase se diseñaron los algoritmos de cálculo y un prototipo de software (VitalParser) para la ejecución de algoritmos en tiempo real sobre los datos de VitalRecorder. VitalParser se encuentra actualmente en repositorio privado ya que no ha sido validado. Los algoritmos y cálculos fueron decididos en una reunión interna con la sección clínica, priorizando utilidad clínica e implementabilidad con los datos disponibles. La intención es que los cálculos derivados (hemodinámicos, balance autonómico, capnografía volumétrica, y otros que se vayan diseñando) se calculen tanto en tiempo real como en retrospectiva, añadiéndose al dataset para estudios retrospectivos.

2.5. Período de recolección y eventos de pérdida de datos

Período de recolección: 12 meses (del 29 de mayo de 2024 al 12 de febrero de 2026, según los registros más antiguos y más recientes del dataset).

Eventos de pérdida de datos documentados:

- Sesiones personales de usuario: cuando un profesional sanitario accedía con credenciales personales (en lugar de la sesión genérica de la unidad), VitalRecorder no arrancaba automáticamente.

- Desconexión accidental de cables: cables serie/USB desconectados por el personal durante procedimientos clínicos o limpieza.

- Avería de equipos: dos ordenadores se averiaron durante el período de estudio (boxes 5 y 8). Estos boxes habían estado activos con un nivel de recolección similar al resto de boxes no piloto. Al ser reemplazados, los datos almacenados en los discos locales se perdieron al no haberse extraído previamente, estimándose una pérdida proporcional al volumen de datos de los demás boxes no piloto.

- Desconexiones de sensores del paciente: por procedimientos clínicos, higiene, movilización (estimado 15-25% del tiempo).

- Mantenimiento y actualizaciones de software.

2.6. Metodología de auditoría

La auditoría se realizó mediante un pipeline de análisis automatizado desarrollado en Python (disponible en https://github.com/ramsestein/UCIQ_auditoria_datos) que incluyó:

- Inventario completo de archivos .vital y extracción de metadatos (duración, tracks, señales presentes).

- Análisis de cobertura temporal por box y por mes.

- Evaluación de completitud de señal (porcentaje de datos no-NaN) y detección de líneas planas.

- Detección de artefactos en 18 señales mediante filtrado por rangos fisiológicos y detección de spikes.

- Análisis de concordancia entre variables (co-ocurrencia).

- Análisis de gaps inter-sesión.

- Catalogación de problemas técnicos.

2.7. Algoritmos y cálculos desarrollados

Se desarrollaron múltiples algoritmos y cálculos derivados para demostrar la utilidad del dataset:

- Balance autonómico: cálculo de métricas de HRV (RMSSD, SDNN, pNN50, pNN20) para clasificación continua del tono simpático/parasimpático.

- Parámetros hemodinámicos derivados: cálculos de variabilidad de presión de pulso, índices de precarga dinámica.

- Capnografía volumétrica: cálculos de espacio muerto y slope de la fase III.

- Modelo predictivo de ICP crítica: único algoritmo de aprendizaje automático desarrollado (Gradient Boosting).

- Predicción de desaturación: cálculos de tendencia y umbral sobre SpO2.

Estos cálculos se diseñaron tanto para ejecución en tiempo real (mediante VitalParser) como para cálculo retrospectivo sobre el dataset completo. Los resultados de validación de estos algoritmos no se presentan en este artículo y serán objeto de estudios específicos de validación futuros utilizando este dataset como base.

2.8. Marco de comparación con MIMIC-IV

Se realizó una comparación estructurada entre las características del presente dataset y el MIMIC-IV Waveform Database (v0.1.0), evaluando: contexto clínico, período, volumen, variables disponibles, frecuencia de muestreo, formato y acceso.

3. RESULTADOS

3.1. Volumen general del dataset

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| Período de recolección | 29/05/2024 – 12/02/2026 |
| Total de archivos .vital | 5.807 |
| Nombres de archivo únicos | 5.229 |
| Monitores de cabecera (boxes) | 13 |
| Total de horas de monitorización | 23.203,6 |
| Duración de sesión, media ± DE (min) | 254,5 ± 461,1 |
| Duración de sesión, mediana [IQR] (min) | 71,0 [17,8–263,4] |
| Duración de sesión, rango (min) | 0,0–7.714,3 |
| Tracks por archivo, mediana [IQR] | 22 [14–26] |
| Tipos de track únicos | 80 |

La distribución de duración de sesiones revela el patrón de fragmentación inherente al sistema:

| Tipo de sesión | % de archivos |
| --- | --- |
| Micro (<5 min) | 1,6% |
| Corta (5–30 min) | 32,7% |
| Estándar (30–60 min) | 12,0% |
| Larga (1–4 h) | 27,2% |
| Extendida (>4 h) | 26,5% |

El 53,7% de las sesiones duran más de 30 minutos, y más de una cuarta parte superan las 4 horas de monitorización continua.

3.2. Distribución por box

| Box | Primer registro | Último registro | Horas totales | Días activos | Span (días) | Consistencia | Archivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| box14 | 29/05/2024 | 23/12/2025 | 5.896,3 | 153 | 573 | 0,267 | 1.235 |
| box12 | 22/01/2025 | 25/01/2026 | 2.546,4 | 111 | 368 | 0,301 | 401 |
| box6 | 12/11/2024 | 22/06/2025 | 2.350,1 | 118 | 222 | 0,529 | 415 |
| box10 | 30/10/2024 | 12/02/2026 | 2.156,1 | 110 | 470 | 0,234 | 510 |
| box4 | 16/12/2024 | 12/02/2026 | 2.055,5 | 115 | 423 | 0,271 | 545 |
| box5 | 09/12/2024 | 01/07/2025 | 1.589,1 | 89 | 204 | 0,434 | 371 |
| box13 | 01/11/2024 | 12/04/2025 | 1.420,4 | 79 | 162 | 0,485 | 549 |
| box9 | 06/05/2025 | 14/01/2026 | 1.188,6 | 59 | 253 | 0,232 | 294 |
| box3 | 26/06/2024 | 22/07/2025 | 1.149,4 | 64 | 391 | 0,163 | 223 |
| box7 | 30/10/2024 | 03/07/2025 | 1.127,5 | 63 | 246 | 0,255 | 335 |
| box8 | 04/04/2025 | 02/07/2025 | 913,9 | 55 | 89 | 0,611 | 346 |
| box2 | 02/07/2025 | 03/11/2025 | 546,3 | 31 | 124 | 0,248 | 183 |
| box11 | 09/12/2024 | 29/06/2025 | 263,9 | 16 | 202 | 0,079 | 64 |

Observaciones clave:

- Box 14 es el box con mayor volumen de datos (5.896 h, 1.235 archivos), lo cual se explica en parte por haber sido uno de los tres boxes piloto (junto con boxes 6 y 13).

- Box 11 presenta el menor volumen (264 h, 64 archivos), con solo 16 días activos en un span de 202 días y una consistencia del 7,9%.

- Box 8 muestra la mayor consistencia (61,1%) pero solo estuvo activo 89 días, probablemente reflejando una fase operativa corta y concentrada.

- Box 6 logra la segunda mayor consistencia (52,9%) con 118 días activos, coherente con su estatus de box piloto.

- La mediana de horas por box es 1.420 [1.127–2.156] y la mediana de archivos por box es 371 [294–510].

- Los tres boxes piloto (6, 13, 14) acumulan 9.666,8 horas, representando el 41,7% del total de horas de monitorización.

Consistencia de reconexión por box

La consistencia de reconexión (porcentaje de días con datos sobre el span total) varía significativamente:

| Box | Consistencia (%) |
| --- | --- |
| box8 | 35,3 |
| box2 | 27,9 |
| box13 | 24,0 |
| box10 | 18,8 |
| box3 | 13,9 |
| box7 | 11,6 |
| box9 | 11,6 |
| box12 | 11,7 |
| box6 | 10,6 |
| box5 | 10,2 |
| box4 | 9,7 |
| box11 | 6,3 |
| box14 | 54,4 |

Box 14 destaca con un 54,4% de consistencia de reconexión, muy por encima de la media.

Gaps inter-sesión

| Box | Nº sesiones | Gap mediano (h) | Gap medio (h) | Gaps micro | Gaps largos | Gaps muy largos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| box14 | 1.235 | 0,0 | 11,1 | 1.082 | 140 | 12 |
| box13 | 549 | 0,0 | 7,1 | 470 | 74 | 4 |
| box8 | 346 | 0,0 | 6,2 | 291 | 52 | 2 |
| box6 | 415 | 0,0 | 12,9 | 297 | 112 | 5 |
| box4 | 545 | 0,0 | 18,7 | 430 | 106 | 8 |
| box10 | 510 | 0,0 | 22,2 | 400 | 100 | 9 |
| box12 | 401 | 0,0 | 22,1 | 290 | 99 | 11 |
| box11 | 64 | 0,0 | 77,0 | 48 | 10 | 5 |
| box3 | 223 | 0,0 | 42,3 | 159 | 56 | 7 |

La mediana de gap inter-sesión es de 0,0 horas para todos los boxes (la mayoría de archivos consecutivos son contiguos), pero la media varía dramáticamente: desde 6,2 h (box 8) hasta 77,0 h (box 11).

3.3. Disponibilidad de señales

Disponibilidad global

| Categoría de señal | Nº archivos | % global | Rango entre boxes | Tasa de artefactos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECG (cualquier derivación) | 5.456 | 94,0% | 98,8–100,0% | 0,010% |
| SpO2 / Pletismografía | 5.456 | 94,0% | 98,8–100,0% | 0,006% |
| Presión arterial invasiva | 2.808 | 48,4% | 28,1–77,2% | 0,190% |
| Capnografía (CO2) | 1.320 | 22,7% | 6,6–43,8% | N/A |
| Hemodinámica (CVP/PAP/CO) | 1.337 | 23,0% | 7,1–43,8% | N/A |
| Neurológica (ICP/EEG) | 1.582 | 27,2% | 7,8–60,6% | N/A |
| Ventilación mecánica | 982 | 16,9% | 3,0–33,6% | N/A |
| BIS / Profundidad anestésica | 399 | 6,9% | 1,6–14,3% | N/A |
| Temperatura | 101 | 1,7% | 0,0–10,0% | 6,426% |

Las señales básicas (ECG y SpO2) están disponibles en el 94% de los archivos, con una tasa de artefactos extremadamente baja (<0,01%). La presión arterial invasiva está presente en casi la mitad de las sesiones (48,4%), lo cual es esperable en una UCI quirúrgica donde no todos los pacientes requieren monitorización invasiva. La monitorización neurológica (ICP/EEG) presenta un rango muy amplio entre boxes (7,8–60,6%), reflejando que ciertos boxes atienden preferentemente a pacientes neurocríticos.

Completitud por box (% de archivos con cada tipo de señal)

| Box | ECG | ART | CO2 | SpO2 | BIS | Neuro | Hemo | Vent | Temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| box9 | 99,3 | 77,2 | 23,8 | 99,3 | 7,8 | 33,3 | 24,5 | 24,5 | 9,5 |
| box8 | 100,0 | 65,6 | 22,0 | 100,0 | 4,6 | 24,3 | 22,0 | 7,2 | 0,0 |
| box7 | 98,8 | 59,4 | 40,3 | 98,8 | 5,7 | 60,6 | 40,3 | 6,9 | 0,0 |
| box4 | 99,8 | 60,4 | 27,3 | 99,8 | 9,2 | 49,5 | 27,3 | 20,0 | 0,0 |
| box3 | 100,0 | 61,0 | 19,3 | 100,0 | 14,3 | 28,3 | 21,5 | 28,7 | 0,0 |
| box6 | 100,0 | 45,5 | 38,3 | 100,0 | 7,7 | 39,0 | 39,3 | 23,6 | 0,0 |
| box14 | 99,8 | 40,2 | 21,0 | 99,8 | 8,2 | 24,6 | 21,1 | 33,6 | 1,3 |
| box5 | 100,0 | 49,9 | 34,0 | 100,0 | 6,5 | 8,9 | 34,0 | 3,0 | 0,0 |
| box13 | 99,8 | 58,1 | 14,8 | 99,8 | 5,8 | 9,8 | 15,3 | 10,2 | 0,5 |
| box12 | 99,0 | 46,9 | 15,0 | 99,0 | 9,2 | 55,1 | 15,0 | 11,0 | 10,0 |
| box10 | 99,8 | 41,6 | 23,9 | 99,8 | 2,5 | 12,9 | 23,9 | 8,0 | 2,4 |
| box2 | 100,0 | 44,8 | 6,6 | 100,0 | 10,4 | 10,4 | 7,1 | 10,9 | 1,1 |
| box11 | 100,0 | 28,1 | 43,8 | 100,0 | 1,6 | 7,8 | 43,8 | 6,3 | 0,0 |

Destaca box 7 con un 60,6% de datos neurológicos, sugiriendo un uso preferente para pacientes neurocríticos. Box 9 presenta la mayor disponibilidad de presión arterial invasiva (77,2%).

Evolución temporal de la disponibilidad de señales

La disponibilidad de señales mostró variabilidad a lo largo del período de recolección. Los meses de mayo-junio de 2024 corresponden al inicio piloto con pocos archivos. Se observa una caída significativa en agosto de 2025 (ECG disponible solo en 32,9% de archivos) que probablemente refleja un período vacacional con reducción de actividad y menor adherencia al protocolo de recolección.

3.4. Calidad de datos y detección de artefactos

Calidad global

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Archivos con evaluación de calidad | 5.461 |
| Completitud de señal (% no-NaN), media ± DE | 84,6 ± 24,5 |
| Completitud de señal, mediana [IQR] | 95,7 [83,1–99,5] |
| Archivos con >90% de completitud | 66,8% |
| Archivos con >0% de línea plana | 1,2% |
| Porcentaje de línea plana, media ± DE | 0,9 ± 9,6 |

El 66,8% de los archivos presentan más del 90% de datos válidos. Sin embargo, el 11,3% de los archivos (618/5.461) tienen menos del 50% de datos válidos, correspondiendo probablemente a periodos en los que el monitor estaba encendido pero no conectado a un paciente.

Detección de artefactos por señal

Se analizaron 18 tipos de señales. Los resultados detallados:

| Señal | Descripción | Nº archivos | Total muestras | Total artefactos | Tasa artefactos (%) | Spikes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECG_HR | Frecuencia cardíaca (ECG) | 5.200 | 88.730.476 | 9.080 | 0,010 | 243 |
| PLETH_SAT_O2 | SpO2 | 5.194 | 86.018.778 | 4.884 | 0,006 | 151 |
| PLETH_HR | Frecuencia cardíaca (Pleth) | 5.189 | 85.413.298 | 1 | 0,000 | 727 |
| RR | Frecuencia respiratoria | 5.053 | 83.898.359 | 621.548 | 0,741 | 718 |
| NIBP_SYS | NIBP sistólica | 2.896 | 33.800.432 | 485 | 0,001 | 0 |
| NIBP_DIA | NIBP diastólica | 2.894 | 33.593.440 | 1.325 | 0,004 | 0 |
| NIBP_MEAN | NIBP media | 2.894 | 33.608.463 | 711 | 0,002 | 0 |
| ABP_MEAN | PAM arterial invasiva | 2.033 | 42.606.358 | 81.058 | 0,190 | 11.428 |
| ABP_SYS | PAS arterial invasiva | 2.030 | 41.970.780 | 7.555 | 0,018 | 2.738 |
| ABP_DIA | PAD arterial invasiva | 2.029 | 41.968.036 | 10.824 | 0,026 | 0 |
| FIO2 | FiO2 | 960 | 28.445.059 | 44.321 | 0,156 | 0 |
| ICP_MEAN | ICP media | 957 | 15.625.621 | 326.391 | 2,089 | 0 |
| AWAY_CO2_ET | EtCO2 | 657 | 24.593.906 | 354 | 0,001 | 0 |
| ART_MEAN | PAM línea arterial | 592 | 14.489.515 | 26.447 | 0,183 | 4.331 |
| ART_SYS | PAS línea arterial | 591 | 14.154.304 | 2.918 | 0,021 | 1.053 |
| ART_DIA | PAD línea arterial | 590 | 14.153.486 | 8.449 | 0,060 | 0 |
| TEMP | Temperatura | 93 | 3.043.993 | 195.618 | 6,426 | 0 |
| BT_SKIN | Temperatura cutánea | 31 | 2.228.103 | 46.004 | 2,065 | 0 |

Hallazgos principales de artefactos:

- Las señales básicas (ECG_HR, SpO2) presentan tasas de artefactos extremadamente bajas (0,01% y 0,006%).

- La frecuencia respiratoria (RR) presenta la mayor tasa de artefactos entre las señales comunes (0,741%), probablemente por artefactos de movimiento.

- La ICP media tiene una tasa de artefactos del 2,089%, coherente con la dificultad conocida de mantener calibraciones estables en sensores de presión intracraneal.

- La temperatura es la señal más problemática (6,426% de artefactos) con solo 93 archivos, y la temperatura cutánea (2,065% con solo 31 archivos), probablemente por desconexiones frecuentes del sensor durante los cuidados del paciente.

- Las señales de presión arterial invasiva muestran un número significativo de spikes (11.428 en ABP_MEAN, 4.331 en ART_MEAN), característicos de las maniobras de flush del catéter, extracción de muestras sanguíneas o zeroing del transductor.

- Se detectó un valor medio anómalo de NIBP sistólica (2.686 mmHg), muy por encima de los límites fisiológicos, sugiriendo que el canal numérico de NIBP contiene ocasionalmente valores de presión del manguito o códigos de error además de las medidas reales.

3.5. Catálogo de problemas técnicos identificados

La auditoría identificó 9 categorías de problemas técnicos:

P1. Fragmentación de sesiones. Las sesiones de monitorización se dividen en múltiples archivos cortos. El 1,5% de los archivos duran <5 min y el 32,3% <30 min. Cada reconexión o reinicio del monitor genera un nuevo archivo .vital. Recomendación: implementar algoritmos de fusión de sesiones basados en proximidad temporal.

P2. Baja disponibilidad de señales avanzadas. Mientras ECG y SpO2 superan el 94%, las señales avanzadas tienen disponibilidad muy inferior: ART 48,4%, CO2 22,7%, BIS 6,9%, ventilación 16,9%, temperatura 1,7%. Esto no es un fallo técnico sino un reflejo de la práctica clínica real (ICP solo en pacientes neuroquirúrgicos, ventilador solo en pacientes con ventilación mecánica).

P3. Valores fisiológicamente imposibles. Cuatro señales presentan >0,5% de tasa de artefactos. Temperatura e ICP requieren atención especial (>2%).

P4. Falta de fiabilidad del sensor de temperatura. Tasa de artefactos del 6,4% con solo 93 archivos. Las sondas se desconectan frecuentemente durante cuidados del paciente.

P5. Variabilidad en nombres de tracks de SpO2. Los nombres de tracks variaron entre dispositivos (PLETH_SAT_O2, SpO2, SAT_O2, etc.), causando una infradetección inicial del ~6% hasta que se expandió el pattern matching.

P6. Alta varianza en calidad de datos entre archivos. El 11,3% de archivos tienen <50% de datos válidos, correspondiendo a periodos con monitor encendido pero no conectado a paciente.

P7. Disponibilidad irregular de boxes. El gap medio inter-sesión varía de 6,2 h a 77,0 h según el box. Causas: averías de hardware (boxes 5 y 8), mantenimiento, y variabilidad del flujo de trabajo clínico.

P8. Valores anómalos de NIBP sistólica. Media de 2.686 mmHg, indicando posibles errores de codificación o valores de presión del manguito en el canal numérico.

P9. Artefactos de spike en presión arterial. 11.428 spikes detectados en ABP_MEAN, característicos de maniobras de flush, extracción de muestras o zeroing.

3.6. Fragmentación y estabilidad de sesiones

| Box | Micro (<5m) | Estándar (5–60m) | Larga (>1h) | Muy larga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| box14 | 34 | 479 | 663 | 57 |
| box13 | 6 | 325 | 209 | 8 |
| box10 | 10 | 204 | 281 | 14 |
| box4 | 5 | 262 | 262 | 15 |
| box6 | 3 | 144 | 253 | 15 |
| box12 | 4 | 143 | 226 | 24 |
| box5 | 6 | 147 | 209 | 9 |
| box8 | 4 | 204 | 132 | 6 |
| box7 | 5 | 172 | 147 | 7 |
| box9 | 4 | 144 | 131 | 13 |
| box3 | 4 | 79 | 130 | 10 |
| box2 | 1 | 113 | 63 | 6 |
| box11 | 3 | 19 | 40 | 2 |

Box 14 destaca por tener 57 sesiones "muy largas" y 663 sesiones de más de 1 hora, coherente con su estatus piloto y el mayor engagement del personal en ese box.

3.7. Comparación con la familia MIMIC

| Característica | Este estudio (VitalParser-UCIQ) | MIMIC-IV Waveform (v0.1.0, 2022) | MIMIC-III Waveform Matched (2001-2012) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total registros/archivos | 5.807 | 200 (198 pacientes) | 22.317 (10.282 pacientes) |
| Total horas monitorización | 23.203,6 | ~174* | ~170.000 (est.) |
| Mediana sesión (min) | 71,0 | 4.074,2* | Variable |
| Contexto clínico | UCI quirúrgica (postop, neuro, trauma) | UCI médica general | UCI médica general |
| Ubicación geográfica | Barcelona, España | Boston, EE.UU. | Boston, EE.UU. |
| Período de datos | 2024-2026 | 2008-2019 | 2001-2012 |
| Fuentes de monitorización | 13 monitores Philips IntelliVue | Monitores de cabecera BIDMC | Monitores de cabecera BIDMC |
| Formato de datos | .vital (binario VitalDB) | WFDB multi-segmento (.hea/.dat) | WFDB (.hea/.dat) |
| Frecuencia ECG (Hz) | 500 | 250 | 125 |
| Frecuencia SpO2/Pleth (Hz) | 125 | 125 | 125 |
| ECG disponibilidad | 94,0% | 99,0% (198/200) | ~99% |
| SpO2 disponibilidad | 94,0% | 98,0% (196/200) | ~95% |
| ART disponibilidad | 48,4% | 29,0% (58/200) | ~27% |
| RESP disponibilidad | 93,4% | 99,5% (199/200) | ~97% |
| CO2 disponibilidad | 22,7% | 0,5% (1/200) | Escasa |
| ICP disponibilidad | 20,1% | 3,5% (7/200) | Escasa |
| Temperatura disponibilidad | 1,7% | No disponible | No disponible |
| BIS disponibilidad | 6,9% | No disponible | No disponible |
| Tipos de señal únicos | 80 | 29 | ~33 |
| Nº pacientes | XXX | 198 | 10.282 |
| Acceso público | No (pendiente) | Sí (PhysioNet) | Sí (PhysioNet) |
| Vinculación con datos clínicos | Potencial via Datanex (K>10) | Sí (MIMIC-IV Clinical) | Sí (MIMIC-III Clinical) |

Nota: Los valores de MIMIC-IV Waveform corresponden a la release v0.1.0 (julio 2022, única release publicada hasta la fecha). MIMIC-III Waveform Matched Subset (datos 2001-2012) es sustancialmente mayor en volumen pero con datos más antiguos y menor frecuencia de muestreo ECG. Las estimaciones de horas de MIMIC-III se basan en la literatura publicada.

Ventajas del presente dataset:

- Mayor frecuencia de muestreo ECG que cualquier versión de MIMIC (500 Hz vs. 250 Hz en MIMIC-IV, 125 Hz en MIMIC-III).

- Mayor disponibilidad de ART (48,4% vs. 29,0%), CO2 (22,7% vs. 0,5%) e ICP (20,1% vs. 3,5%).

- Mayor diversidad de señales (80 vs. 29 tipos de tracks únicos).

- Contexto clínico complementario: UCI quirúrgica europea vs. UCI médica norteamericana.

Limitaciones en comparación:

- No es un dataset público.

- Sin linkage directo con datos clínicos en esta fase (aunque es factible via Datanex con K>10).

- Mayor fragmentación de sesiones (mediana 71 min vs. 4.074 min en MIMIC-IV Waveform).

- Volumen total inferior al MIMIC-III Waveform Matched Subset (22.317 registros, 10.282 pacientes), que sigue siendo el mayor dataset de formas de onda de UCI publicado, aunque con datos de 2001-2012.

4. DISCUSIÓN

4.1. Viabilidad y escalabilidad

Este estudio demuestra que la recolección de datos fisiológicos de alta densidad en una UCI quirúrgica es viable utilizando software gratuito (VitalRecorder) y el hardware existente, con una inversión mínima en infraestructura. El coste directo del despliegue fue de aproximadamente 480 € en cableado (16 cables RS232-RJ45 con pinout personalizado fabricados a mano, a ~30 €/unidad), sin coste de licencia de software. Los costes indirectos incluyeron el tiempo del servicio de sistemas para la instalación, la homologación del software según los protocolos internos del hospital, y dos ciclos de prácticas de empresa (PAE) con la UPC. En 12 meses se han acumulado más de 23.000 horas de monitorización continua con 80 tipos de señales diferentes y una calidad aceptable para las señales básicas (ECG, SpO2 con >94% de disponibilidad y <0,01% de artefactos). Esta relación coste-beneficio hace el modelo altamente replicable para otros centros con monitores Philips IntelliVue.

4.2. El factor humano como cuello de botella principal

El hallazgo más relevante desde el punto de vista organizacional es que el factor humano constituye el principal limitante de la cobertura de datos. Las sesiones personales de usuario que impiden el arranque de VitalRecorder, la desconexión accidental de cables, y la falta de verificación rutinaria son responsables de una proporción significativa de las pérdidas de datos. La consistencia de reconexión varía del 6,3% al 54,4% entre boxes, reflejando diferencias en la adherencia del personal. Las sesiones formativas, los correos electrónicos internos y los refuerzos en reuniones de sección lograron mejorar parcialmente la adherencia, pero no eliminaron el problema.

La pérdida irreversible de datos por la avería y sustitución de dos ordenadores (boxes 5 y 8) — que habían estado activos con un nivel de recolección comparable al resto de boxes no piloto — sin extracción previa de datos subraya la vulnerabilidad del almacenamiento local sin backup automatizado.

4.3. Lecciones de arquitectura técnica

El fracaso del modelo centralizado (por restricciones de privacidad y red) y el éxito del modelo local revelan un trade-off fundamental: el almacenamiento local es más robusto a nivel de privacidad pero vulnerable a la pérdida física. La recomendación para futuras implementaciones es combinar almacenamiento local con sincronización diferida automatizada a un servidor seguro.

4.4. Calidad de datos e implicaciones para investigación

La calidad de señal es heterogénea pero predecible: las señales básicas (ECG, SpO2) son excelentes, las señales invasivas (ART, ICP) presentan artefactos característicos y filtrables (spikes por flush), y las señales de temperatura son las menos fiables. El catálogo de 9 problemas técnicos documentados constituye una guía práctica para otros centros que deseen replicar esta iniciativa.

La disponibilidad variable de señales avanzadas no es un defecto del sistema sino un reflejo de la práctica clínica real: ICP solo se monitoriza en pacientes neurocríticos, ventilación mecánica solo en pacientes intubados, etc. Los análisis deben diseñarse para manejar esta disponibilidad variable.

4.5. Posicionamiento en el panorama internacional

El dataset resultante es complementario a la familia MIMIC, no competitivo. Aporta un contexto clínico diferente (UCI quirúrgica vs. médica), una ubicación geográfica distinta (sur de Europa vs. Norteamérica), y una mayor diversidad de señales (80 vs. 29 tipos). Si bien el MIMIC-III Waveform Matched Subset (22.317 registros, 10.282 pacientes) sigue siendo el mayor dataset público de formas de onda de UCI, corresponde a datos de 2001-2012 con una frecuencia de muestreo ECG de 125 Hz. La versión contemporánea — MIMIC-IV Waveform v0.1.0 — publicada en 2022 con solo 200 registros, aún no ha visto la ampliación a ~10.000 registros anunciada. En este contexto, nuestro dataset con 23.204 horas, 80 tipos de señal y ECG a 500 Hz constituye una contribución significativa, especialmente desde una perspectiva europea. La frecuencia de muestreo ECG superior (500 vs. 250 Hz en MIMIC-IV Waveform, 125 Hz en MIMIC-III Waveform) permite análisis morfológicos más detallados. La colaboración formalizada con Seoul National University Hospital vía MoU establece una base para la estandarización de protocolos de recolección entre centros.

4.6. Integración con DataScope (Datanex)

Los datos de alta densidad generados por VitalParser complementan los datos de baja densidad del data warehouse institucional (Datanex). El potencial de linkage — datos demográficos, diagnósticos, tratamientos y resultados de Datanex combinados con señales continuas de alta densidad de VitalParser — permitiría crear un dataset multimodal de tipo MIMIC para el contexto europeo, siempre respetando el marco de pseudoanonimización (K>10) y las aprobaciones éticas pertinentes.

4.7. Diferencia de poblaciones

Las diferencias observadas entre nuestro dataset y los de la familia MIMIC no son meramente cuantitativas sino que reflejan diferencias reales en la casuística, los protocolos de manejo y las poblaciones de pacientes. Nuestra UCI quirúrgica atiende un perfil mixto de pacientes politraumatizados, neurocríticos, obstétricos y postquirúrgicos del área mediterránea, con una distribución de patologías, comorbilidades y prácticas clínicas inherentemente distinta a la de una UCI médica norteamericana. Esto se evidencia de forma directa en los propios datos: la disponibilidad de presión arterial invasiva (48,4% vs. 29%), capnografía (22,7% vs. 0,5%) e ICP (20,1% vs. 3,5%) es sustancialmente diferente, lo que indica perfiles de paciente y protocolos de monitorización distintos. Si los datasets son diferentes es porque los pacientes y la práctica clínica lo son. Esta observación tiene una implicación crítica para la investigación: los algoritmos y modelos predictivos desarrollados y validados exclusivamente sobre datos de MIMIC u otras bases norteamericanas pueden no generalizar adecuadamente a poblaciones europeas, y en particular a UCIs quirúrgicas del sur de Europa, donde la casuística, los umbrales de intervención, los protocolos de sedación, las políticas de monitorización y hasta la composición demográfica y genética de los pacientes difieren. La existencia de datasets regionales propios no es un lujo académico sino una necesidad metodológica: sin datos representativos de nuestra población, no es posible validar — ni refutar — la transferibilidad de algoritmos desarrollados en otros contextos, y cualquier despliegue clínico de herramientas de IA basadas en datos foráneos se haría sin evidencia de su aplicabilidad local.

4.8. Limitaciones

- Centro único: todos los datos provienen de una única UCI quirúrgica, limitando la generalización.

- Cobertura temporal incompleta: consistencia media del ~26%, lejos de una cobertura continua ideal.

- Sin linkage con datos clínicos en esta fase: aunque es técnicamente factible via Datanex.

- Solo E043: la I043 no pudo incluirse por limitaciones de infraestructura (ordenadores compartidos fuera de los boxes).

- Pérdida de datos irreversible por avería de 2 ordenadores sin backup.

- Número de pacientes desconocido en esta fase (los datos son pseudoanonimizados por box y fecha, no por paciente individual).

5. CONCLUSIONES

- La recolección de datos fisiológicos de alta densidad en una UCI quirúrgica es viable con software gratuito y hardware existente, acumulando más de 23.000 horas de monitorización en 12 meses.

- La calidad de las señales básicas (ECG, SpO2) es excelente (<0,01% de artefactos), mientras que las señales avanzadas (ICP, temperatura) requieren pipelines de limpieza específicos.

- El principal limitante no es técnico sino humano/organizacional: la adherencia al protocolo de recolección por parte del personal determina la cobertura temporal.

- En comparación con MIMIC-IV Waveform Database v0.1.0 (la única release contemporánea de formas de onda de la familia MIMIC), el presente dataset ofrece sustancialmente más horas de monitorización, mayor diversidad de señales (80 vs. 29) y mayor frecuencia de muestreo ECG (500 vs. 250 Hz), aunque es inferior en volumen al MIMIC-III Waveform Matched Subset (2001-2012).

- Se han desarrollado múltiples algoritmos y cálculos derivados cuya validación será objeto de estudios futuros específicos.

6. TRABAJO FUTURO

- Completar el software VitalParser para ejecución local de algoritmos en tiempo real.

- Implementar backups automatizados y sincronización diferida a servidor seguro.

- Realizar el linkage con Datanex para crear un dataset multimodal integrado.

- Lanzar estudios de validación de los algoritmos predictivos y cálculos derivados.

- Extender la recolección a otras UCIs del hospital.

- Evaluar la viabilidad de publicar el dataset (o un subconjunto anonimizado) como recurso abierto.

- Desarrollo de un modelo transformer para señales de monitorización en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC). La escala del dataset generado posiciona este proyecto como una base idónea para el entrenamiento de modelos de deep learning de tipo transformer sobre series temporales fisiológicas multimodales.

INFORMACIÓN QUE FALTA PARA COMPLETAR EL MANUSCRITO

Imprescindible:

- Número de pacientes (XXX): necesario para la tabla comparativa con MIMIC-IV y para el abstract.

- Número de referencia del CEIM (aprobación ética)

Deseable:

- Feedback cualitativo de enfermería sobre usabilidad y barreras.

- Fotos/screenshots del setup (VitalRecorder en un box, conexión al monitor).